# OTOMATİK MİKROPLAK ELİZA OKUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Model: Diatek DR-200Bc

1. GENEL SİSTEM MİMARİSİ

  - Cihaz, yüksek performanslı ARM mimarisine sahip gelişmiş bir işlemci sistemi ile donatılmış olmalıdır.

  - Cihaz üzerinde en az 7 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik renkli LCD ekran (120mm x 90mm) bulunmalıdır.

  - Cihaz, bilgisayara ihtiyaç duymadan tek başına (Stand-alone) çalışabilmeli veya harici bir PC üzerinden tam kontrol edilebilmelidir.

  - Cihaz, tek bir plaka üzerinde aynı anda 12 farklı teste kadar analiz yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

  - Cihaz sistem görsel ayarlarında, tam ekran 96-plaka bilgileri olmalıdır. 96 kuyucuklu görünür plaka; boş alan, kontrast alanı, örnek alan, standart alanı, kalibrasyon alanına sahip olmalıdır.

  - Cihazın hasta tanımlamada; Hastane Adı, Hasta Adı, Protokol numarası, Tarih, Saat Bilgileri bölümü bulunmalıdır.

  - Cihaz dokunmatik ekran dışında, kalem ile bilgi girişi ve klavye girişine sahip olmalıdır.

2. OPTİK VE ÖLÇÜM ÖZELLİKLERİ

  - Cihaz, hassas okuma sağlayan 8-kanallı fiber optik tarama sistemine ve akıllı optik kontrol özelliğine sahip olmalıdır.

  - Işık kaynağı olarak otomatik uyku modlu Tungsten Halojen lamba kullanılmalıdır. Isınma süresi 10 dakikayı geçmemelidir.

  - Filtre dalga boyu aralıkları 405 nm ~ 850 nm olmalıdır. Cihazda toplamda 8 adet filtre takılabilmeli; 405nm, 450nm, 492nm ve 630nm filtreleri standart olarak verilmelidir.

  - Ölçüm aralığı 0.000 ~ 4.000 Abs arasında olmalı ve çözünürlüğü ≤ ± 0.005A; ± 1.0% olmalıdır.

  - Cihazın doğrusallığı ≤ ± 0.5%, çalışma hassasiyeti ≤ 0.002A ve kanal farkları ≤ 0.01A olmalıdır.

  - Okuma hızı; 96 kuyucuklu plaka için sürekli modda ≤ 10s, adım adım modda ≤ 20s olmalıdır (96 sıra başına 3 saniye).

  - Cihaz; tek dalga boyu, çift dalga boyu, iki nokta ve kinetik çoklu nicel/nitel sayım yöntemlerine sahip olmalıdır.

3. BAĞLANTI PORTLARI VE DONANIM

  - Cihaz üzerinde 4 adet USB-A portu, 1 adet USB-B portu, Seri port (RS-232), LAN (Ethernet) ve Paralel port bağlantı noktaları bulunmalıdır.

  - Cihazda harici görüntü aktarımı için VGA ve HDMI çıkışları standart olarak bulunmalıdır.

  - Cihaz üzerinde sonuçların anlık çıktısı için dahili termal yazıcı bulunmalıdır.

4. YAZILIM VE ANALİZ FONKSİYONLARI

  - Cihaz; Cut-Off kalitatif sayım, single-point kalibrasyon, zikzak regresyon, çizgi regresyon, endeks regresyon, logaritma regresyon, karşılaştırmalı regresyon ve güç regresyonu metotlarına sahip olmalıdır.

  - Sistem QC (Kalite Kontrol) programına sahip olmalıdır.

  - Analiz yazılımı ücretsiz olarak sunulmalı; isteğe bağlı olarak bilgisayar üzerinden server takibi ve geniş hafızaya aktarım yapılabilmelidir.

  - Cihaz, Laboratuvar Bilgi Sistemleri (LİS) ile tam uyumlu çalışmalıdır.

  - Hafızasında en az 500 test projesini ve 200.000 test verisini saklayabilmelidir.

5. TEKNİK SERVİS VE GARANTİ

  - Cihaz, fabrikasyon hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.

  - Yüklenici firma, garanti bitiminden itibaren en az 10 (on) yıl süreyle yedek parça ve teknik servis sağlamayı taahhüt etmelidir.

  - Türkiye Yetkili Satıcı Belgesi ve Teknik Servis Yeterlilik Belgesi sunulmalıdır.

  - Cihaz profesyonel kullanıma uygun olmalı, şartnamede "Veteriner" ibaresi bulunmamalıdır.

Diatek DR-200Bc Profesyonel Teknik Şartnamesi - Tüm Ek Maddeler Dahil